Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna

CZĘŚĆ 1 – SYMULATORY I FANTOMY

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

Przedmiot zamówienia: Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego

Ilość: 1 szt./ kpl.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Minimalne parametry techniczne i wyposażenie:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Symulator odwzorowujący ciało osoby dorosłej, przeznaczony do wykonywania podstawowych i zaawansowanych procedur pielęgniarskich. |  |
|  | Symulator sterowany bezprzewodowo z możliwością pracy na niezależnym źródle zasilania (akumulator wewnętrzny). Brak jakichkolwiek przewodów, drenów łączących symulator z urządzeniami zewnętrznymi typu komputer do sterowania czy zewnętrzna sprężarka. Zachowanie pełnej funkcjonalności również podczas transportu symulatora bez przerywania symulacji w obrębie centrum symulacji. (symulacja transportu pacjenta). |  |
|  | Realizacja predefiniowanych scenariuszy, możliwość ich modyfikacji (również w trakcie realizacji scenariusza), możliwość tworzenia nowych. Oprogramowanie zarządzające symulatorem z intuicyjnym interfejsem użytkownika. |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji pracy układu oddechowego: możliwość osłuchiwania symulatora – generowanie szmerów oddechowych. Programowane drogi oddechowe. Unoszenie klatki piersiowej zsynchronizowane z wybranym wzorcem oddechu. Jednostronne unoszenie klatki piersiowej w przypadku intubacji prawego oskrzela. Możliwość wykonania intubacji przez nos i przez usta – detekcja położenia rurki intubacyjnej. |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji parametrów oddychania: możliwość zdefiniowania częstości i głębokości oddechów, częstość oddechów oraz szmery oddechowe zsynchronizowane z wybranym wzorcem oddechu. Obustronne lub jednostronne unoszenie klatki piersiowej podczas symulacji oddychania. Możliwość prowadzenia wentylacji zastępczej przy pomocy worka resuscytacyjnego i respiratora. |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji pracy serca: krzywe EKG generowane w czasie rzeczywistym, zmieniające się w korelacji z symulowanymi parametrami fizjologicznymi, tony serca zsynchronizowane z EKG - słyszalne podczas osłuchiwania klatki piersiowej symulatora. |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji funkcji układu krążenia: wyczuwalna fala tętna (minimum 3 z: tętnica szyjna, tętnica promieniowa, tętnica udowa, tętnica podkolanowa, tętnica grzbietowa stopy) zsynchronizowana z częstością akcji serca i wartością ciśnienia krwi. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi przy użyciu aparatu do mierzenia ciśnienia, monitorowanie EKG min. 3 odprowadzenia, Wykonanie defibrylacji, kardiowersji lub zewnętrznej stymulacji mięśnia sercowego przy użyciu defibrylatora. Symulacja sinicy (np. poprzez umieszczone w obrębie twarzy symulatora diody LED sterowane manualnie). |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji odpowiedzi układu nerwowego na bodźce: programowalne mrugnięcia powiek oraz zwężenie źrenic w reakcji na światło. |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji mowy: możliwość generowania przez symulator dźwięków, wypowiedzi słownych, itp. korzystanie z predefiniowanej oryginalnej biblioteki dźwięków i wypowiedzi słownych dostarczonych przez producenta symulatora w języku polskim oraz możliwość nagrania tworzenia własnych nowych dźwięków. Dwukierunkowa bezprzewodowa komunikacja z wykorzystaniem symulatora: osoba ćwicząca prowadząca dialog z symulatorem, któremu głosu użycza instruktor. Lub zamiennie funkcjonalności w zakresie symulacji mowy: możliwość generowania przez symulator dźwięków, wypowiedzi słownych, itp. korzystanie z predefiniowanej oryginalnej biblioteki dźwięków i wypowiedzi słownych dostarczonych przez producenta symulatora. Dwukierunkowa bezprzewodowa komunikacja: osoba ćwicząca prowadząca dialog z symulatorem, któremu głosu użycza instruktor. |  |
|  | Monitor symulowanych parametrów fizjologicznych: dedykowany monitor z ekranem dotykowym o przekątnej minimum 20”. Możliwość wyświetlania minimum 6 krzywych dynamicznych i 6 wartości cyfrowych symulowanych parametrów symulatora. |  |
|  | Pozostałe funkcjonalności: symulacja drgawek, możliwość wykonania iniekcji, iniekcji domięśniowej i podskórnej, możliwością cewnikowania pęcherza moczowego z uzyskaniem wypływu symulowanego moczu. Możliwość symulacji i odsłuchiwania dźwięków związanych z pracą jelit. Wykonania procedury wlewu doodbytniczego. |  |
|  | Sterowanie symulatorem pacjenta i interfejs użytkownika: sterowanie bezprzewodowe przy pomocy tabletu/komputera PC z ekranem dotykowym. Podstawowe funkcjonalności oprogramowania:, modelowanie parametrów fizjologii symulatora, możliwość tworzenia scenariuszy, monitorowanie i zapis czynności wykonywanych przez osoby ćwiczące. Symulator powinien zostać zintegrowany z systemem audio-video i oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi stanowiącym wyposażenie centrum symulacji. Uczelnia udostępni protokoły komunikacji z oprogramowaniem. Przesyłane dane pomiędzy fantomem, a oprogramowaniem, serwerem to co najmniej: komentarze i zdarzenia (events) w oknie komentarzy spływające z symulatora oraz informacje na temat rysowanych przez symulator wykresów na ekranie monitora pacjenta oraz ustawień parametrów symulatora w czasie realizacji scenariusza symulacji w powiązaniu z rejestracją AV sesji symulacyjnej. Interfejs użytkownika w języku polskim. |  |
|  | Kompletacja zestawu: symulator pacjenta wraz z tabletem/komputerem sterującym oraz monitorem obrazującym parametry fizjologii, instrukcja obsługi i oprogramowanie symulatora i monitora pacjenta w języku polskim lub bez zastosowania spolszczenia oprogramowania i opisu parametrów życiowych objętych międzynarodową nomenklaturą. Zapisy te mogą być prezentowane w postaci skrótów zgodnych z międzynarodową nomenklaturą. |  |
|  | Symulacja patologii gruczołu piersiowego – możliwość wykonania procedury badania palpacyjnego piersi. Gruczoły piersiowe odwzorowujące minimum następujące patologie: przewlekłe zapalenie gruczołu piersiowego, guz złośliwy, mięsak, rak włóknisty, rak przewodów mlecznych jako wyposażenie symulatora lub jako dodatkowy zestaw do badań lub zamiennie gruczoły piersiowe odwzorowujące minimum następujące patologie: przewlekłe zapalenie gruczołu piersiowego, guz łagodny, guzy złośliwe o różnej twardości i gęstości, mięsak, rak włóknisty, inwersja brodawki sutkowej, powiększone węzły chłonne pachowe jako wyposażenie symulatora lub jako dodatkowy zestaw do badań w postaci piersi nakładanych na symulator. |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania symulatora i monitora pacjenta do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji z zachowaniem pełnej funkcjonalności symulatora oraz integracji z posiadanym systemem do zarządzania sesjami symulacyjnymi oraz dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. Urządzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnościami bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego. |  |

Przedmiot zamówienia: Wysokiej klasy symulator dziecka

Ilość: 1 szt./ kpl.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Symulator pacjenta, odwzorowujący całe ciało dziecka w wieku około 5 lat. |  |
|  | Symulator sterowany bezprzewodowo i/lub przewodowo z możliwością pracy na niezależnym źródle zasilania (akumulator wewnętrzny). Brak jakichkolwiek przewodów, drenów łączących symulator z urządzeniami zewnętrznymi typu komputer do sterowania czy zewnętrzna sprężarka. Zachowanie pełnej funkcjonalności również podczas transportu symulatora bez przerywania symulacji w obrębie centrum symulacji. (symulacja transportu pacjenta). |  |
|  | Realizacja predefiniowanych scenariuszy, możliwość ich modyfikacji (również w trakcie realizacji scenariusza), możliwość tworzenia nowych. Oprogramowanie zarządzające symulatorem z intuicyjnym interfejsem użytkownika. |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji pracy układu oddechowego: możliwość osłuchiwania symulatora – generowanie szmerów oddechowych.. Programowane drogi oddechowe. Unoszenie klatki piersiowej zsynchronizowane z wybranym wzorcem oddechu. Jednostronne unoszenie klatki piersiowej w przypadku intubacji prawego oskrzela. Możliwość wykonania intubacji przez nos i przez usta – detekcja położenia rurki intubacyjnej. Możliwość wykonania procedury zaopatrzenia w rurkę tracheotomijną |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji parametrów oddychania: możliwość zdefiniowania częstości i głębokości oddechów, częstość oddechów oraz szmery oddechowe zsynchronizowane z wybranym wzorcem oddechu. Obustronne lub jednostronne unoszenie klatki piersiowej podczas symulacji oddychania. Możliwość prowadzenia wentylacji zastępczej przy pomocy worka resuscytacyjnego lub respiratora. |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji pracy serca: krzywe EKG generowane w czasie rzeczywistym, zmieniające się w korelacji z symulowanymi parametrami fizjologicznymi, tony serca zsynchronizowane z EKG - słyszalne podczas osłuchiwania klatki piersiowej symulatora. |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji funkcji układu krążenia: wyczuwalna fala tętna (minimum: tętnica szyjna, tętnica ramienna/promieniowa, tętnica udowa) zsynchronizowana z częstością akcji serca i wartością ciśnienia krwi. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi przy użyciu aparatu do mierzenia ciśnienia, monitorowanie EKG min. 3 odprowadzenia, Wykonania defibrylacji, kardiowersji lub zewnętrznej stymulacji mięśnia sercowego przy użyciu defibrylatora. Symulacja sinicy. (np. poprzez umieszczone w obrębie twarzy symulatora diody LED sterowane manualnie). |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji odpowiedzi układu nerwowego na bodźce: programowalne mrugnięcia powiek oraz zwężenie źrenic w reakcji na światło albo programowalne mrugnięcia powiek oraz manualnie wywoływane zwężenie źrenic w zależności od scenariusza. |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji mowy: możliwość generowania przez symulator dźwięków, wypowiedzi słownych, itp. korzystanie z predefiniowanej oryginalnej biblioteki dźwięków i wypowiedzi słownych dostarczonych przez producenta symulatora w języku polskim oraz możliwość nagrania tworzenia własnych nowych dźwięków. Dwukierunkowa bezprzewodowa komunikacja z wykorzystaniem symulatora: osoba ćwicząca prowadząca dialog z symulatorem, któremu głosu użycza instruktor. Dźwięk płaczu zsynchronizowany z wzorcem oddechu albo funkcja płaczu dostępna w symulatorze. Lub zamiennie: Funkcjonalności w zakresie symulacji mowy: możliwość generowania przez symulator dźwięków, wypowiedzi słownych, itp. korzystanie z predefiniowanej oryginalnej biblioteki dźwięków i wypowiedzi słownych dostarczonych przez producenta symulatora. Dwukierunkowa bezprzewodowa komunikacja: osoba ćwicząca prowadząca dialog z symulatorem, któremu głosu użycza instruktor. |  |
|  | Monitor symulowanych parametrów fizjologicznych: dedykowany monitor z ekranem dotykowym o przekątnej minimum 20”. Możliwość wyświetlania minimum 6 krzywych dynamicznych i 6 wartości cyfrowych symulowanych parametrów symulatora. |  |
|  | Pozostałe funkcjonalności: symulacja drgawek, możliwość wykonania iniekcji i wlewu dożylnego, iniekcji domięśniowej i podskórnej, możliwość uzyskania dostępu do szpikowego, wymienne genitalia męskie i żeńskie z możliwością cewnikowania pęcherza moczowego z uzyskaniem wypływu symulowanego moczu. Możliwość symulacji i odsłuchiwania dźwięków związanych z pracą jelit. Lub zamiennie: Pozostałe funkcjonalności: możliwość wykonania iniekcji i wlewu dożylnego, możliwość uzyskania dostępu doszpikowego, wymienne genitalia męskie i żeńskie z możliwością cewnikowania pęcherza moczowego z uzyskaniem wypływu symulowanego moczu. Możliwość symulacji i odsłuchiwania dźwięków związanych z pracą jelit. |  |
|  | Sterowanie symulatorem pacjenta i interfejs użytkownika: sterowanie bezprzewodowe przy pomocy tabletu/komputera PC lub laptopa bez ekranu dotykowego. Podstawowe funkcjonalności oprogramowania:, modelowanie parametrów fizjologii symulatora, możliwość tworzenia scenariuszy liniowych i rozgałęzionych, monitorowanie i zapis czynności wykonywanych przez osoby ćwiczące. Symulator powinien zostać zintegrowany z systemem audio-video i oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi stanowiącym wyposażenie centrum symulacji. Uczelnia udostępni protokoły komunikacji z oprogramowaniem. Przesyłane dane pomiędzy fantomem, a oprogramowaniem, serwerem to co najmniej: komentarze i zdarzenia (events) w oknie komentarzy spływające z symulatora oraz informacje na temat rysowanych przez symulator wykresów na ekranie monitora pacjenta oraz ustawień parametrów symulatora w czasie realizacji scenariusza symulacji w powiązaniu z rejestracją AV sesji symulacyjnej. Interfejs użytkownika w języku polskim. |  |
|  | Kompletacja zestawu: symulator pacjenta wraz z tabletem/komputerem sterującym oraz monitorem obrazującym parametry fizjologii, instrukcja obsługi i oprogramowanie symulatora i monitora pacjenta w języku polskim lub bez zastosowania spolszczenia oprogramowania i opisu parametrów życiowych objętych międzynarodową nomenklaturą na zasadzie równoważności. Zapisy te mogą być prezentowane w postaci skrótów zgodnych z międzynarodową nomenklaturą. |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania symulatora i monitora pacjenta do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji z zachowaniem pełnej funkcjonalności symulatora oraz integracji z posiadanym systemem do zarządzania sesjami symulacyjnymi oraz dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. Urządzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnościami bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego. |  |

Przedmiot zamówienia: Wysokiej klasy symulator niemowlęcia

Ilość: 1 szt./ kpl.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Symulator odwzorowujący ciało i fizjologię noworodka urodzonego w 40 tygodniu życia płodowego. |  |
|  | Symulator sterowany bezprzewodowo z możliwością pracy na niezależnym źródle zasilania (akumulator wewnętrzny). Brak jakichkolwiek przewodów, drenów łączących symulator z urządzeniami zewnętrznymi typu komputer do sterowania czy zewnętrzna sprężarka. Zachowanie pełnej funkcjonalności również podczas transportu symulatora bez przerywania symulacji w obrębie centrum symulacji. (symulacja transportu pacjenta). |  |
|  | Realizacja predefiniowanych scenariuszy, możliwość ich modyfikacji (również w trakcie realizacji scenariusza), możliwość tworzenia nowych. Oprogramowanie zarządzające symulatorem z intuicyjnym interfejsem użytkownika. |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji pracy układu oddechowego: możliwość osłuchiwania symulatora – generowanie szmerów oddechowych.. Programowane drogi oddechowe. Unoszenie klatki piersiowej zsynchronizowane z wybranym wzorcem oddechu. Jednostronne unoszenie klatki piersiowej w przypadku intubacji prawego oskrzela. Możliwość wykonania intubacji. |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji parametrów oddychania: możliwość zdefiniowania częstości i głębokości oddechów, częstość oddechów oraz szmery oddechowe zsynchronizowane z wybranym wzorcem oddechu. Obustronne lub jednostronne unoszenie klatki piersiowej podczas symulacji oddychania. Możliwość prowadzenia wentylacji zastępczej przy pomocy worka resuscytacyjnego. |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji pracy serca: krzywe EKG generowane w czasie rzeczywistym, zmieniające się w korelacji z symulowanymi parametrami fizjologicznymi, tony serca zsynchronizowane z EKG - słyszalne podczas osłuchiwania klatki piersiowej symulatora. |  |
|  | Funkcjonalności w zakresie symulacji funkcji układu krążenia: wyczuwalna fala tętna (tętnice skroniowe, tętnica ramienna, tętnica pępowinowa) zsynchronizowana z częstością akcji serca i wartością ciśnienia krwi lub zamiennie pomiar tętna na tętnicy ramiennej oraz udowej bez możliwości badania tętna na szyi i głowie monitorowanie EKG min. 3 odprowadzenia, symulacja sinicy. (np. poprzez umieszczone w obrębie twarzy symulatora diody LED sterowane manualnie.) |  |
|  | Symulacja płaczu – synchronizacja z wzorcem oddechu, oraz dźwięku gardła. Możliwość nagrania tworzenia własnych nowych dźwięków i/lub symulacja płaczu – wyciek płynu z oczu, wyczuwalne ciemiączko, programowalna częstotliwość mrugania i symulacja zwężonych źrenic. Lub zamiennie: Symulacja płaczu – synchronizacja z wzorcem oddechu, oraz dźwięku gardła. Możliwość transmisji głosu pacjenta |  |
|  | Monitor symulowanych parametrów fizjologicznych: dedykowany monitor z ekranem dotykowym o przekątnej minimum 20”. Możliwość wyświetlania minimum 6 krzywych dynamicznych i 6 wartości cyfrowych symulowanych parametrów symulatora. |  |
|  | Pozostałe funkcjonalności: symulacja drgawek, możliwość wykonania iniekcji i wlewu dożylnego, iniekcji domięśniowej i podskórnej, możliwość uzyskania dostępu do szpikowego, wymienne genitalia męskie. Lub zamiennie: Pozostałe funkcjonalności: możliwość wykonania iniekcji i wlewu dożylnego, iniekcji domięśniowej i podskórnej, (np. poprzez oddzielny zestaw nakładek do wkłuć) możliwość uzyskania dostępu doszpikowego, wymienne genitalia męskie i /lub możliwość wykonania wlewu dożylnego, iniekcji doszpikowych wymienne genitalia, cewnikowanie z realnym, kontrolowanym przez instruktora wypływem płynu. |  |
|  | Sterowanie symulatorem pacjenta i interfejs użytkownika: sterowanie bezprzewodowe przy pomocy tabletu/komputera PC z ekranem dotykowym. Podstawowe funkcjonalności oprogramowania:, modelowanie parametrów fizjologii symulatora, możliwość tworzenia scenariuszy liniowych i rozgałęzionych, monitorowanie i zapis czynności wykonywanych przez osoby ćwiczące. Symulator powinien zostać zintegrowany z systemem audio-video i oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi stanowiącym wyposażenie centrum symulacji. Uczelnia udostępni protokoły komunikacji z oprogramowaniem. Przesyłane dane pomiędzy fantomem, a oprogramowaniem, serwerem to co najmniej: komentarze i zdarzenia (events) w oknie komentarzy spływające z symulatora oraz informacje na temat rysowanych przez symulator wykresów na ekranie monitora pacjenta oraz ustawień parametrów symulatora w czasie realizacji scenariusza symulacji w powiązaniu z rejestracją AV sesji symulacyjnej. Interfejs użytkownika w języku polskim. |  |
|  | Kompletacja zestawu: symulator pacjenta wraz z tabletem/komputerem sterującym oraz monitorem obrazującym parametry fizjologii, instrukcja obsługi i oprogramowanie symulatora i monitora pacjenta w języku polskim lub bez zastosowania spolszczenia oprogramowania i opisu parametrów życiowych objętych międzynarodową nomenklaturą na zasadzie równoważności. Zapisy te mogą być prezentowane w postaci skrótów zgodnych z międzynarodową nomenklaturą. |  |
|  | Symulacja patologii gruczołu piersiowego – możliwość wykonania procedury badania palpacyjnego piersi. Gruczoły piersiowe odwzorowujące minimum następujące patologie: przewlekłe zapalenie gruczołu piersiowego, guz złośliwy, mięsak, rak włóknisty, rak przewodów mlecznych jako wyposażenie symulatora lub jako dodatkowy zestaw do badań. |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania symulatora i monitora pacjenta do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji z zachowaniem pełnej funkcjonalności symulatora oraz integracji z posiadanym systemem do zarządzania sesjami symulacyjnymi oraz dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. Urządzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnościami bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego |  |

Przedmiot zamówienia:  Zaawansowany Fantom ALS osoby dorosłej

Ilość: 1 szt./ kpl.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Fantom odwzorowujący ciało dorosłego człowieka, służący do wykonywania procedur zaawansowanych czynności ratunkowych (ALS). |  |
|  | Prowadzenie interwencji przy pomocy sprzętu medycznego: aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, defibrylatora typu AED, defibrylatora z manualnymi nastawami parametrów, stymulacji i kardiowersji , monitora EKG min. 3 odprowadzenia. |  |
|  | Każda interwencja osoby ćwiczącej monitorowana przy pomocy dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na laptopie służącym do sterowania pracą fantomu: zwrotna informacja o poprawności wykonanej procedury i czasie jej trwania. Lub zamiennie: interwencje osoby ćwiczącej monitorowana przy pomocy dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na laptopie lub tablecie służącym do sterowania pracą fantomu: zwrotna informacja o poprawności wykonanej procedury i czasie jej trwania. |  |
|  | Możliwość wykonywania minimum następujących procedur: procedury BLS, zabezpieczenie drożności dróg oddechowych i intubacji dotchawiczej, uzyskanie dożylnego dostępu naczyniowego, doszpikowego , rozpoznawanie i leczenie arytmii, monitorowanie parametrów życiowych, defibrylacja, kardiowersja, zewnętrzna stymulacja mięśnia sercowego, podanie leku (bez systemu rozpoznawania leku), możliwa wentylacja za pomocą worków samorozprężalnych. Dźwięki serca i płuc. |  |
|  | Czujniki fantomu służące między innymi do: określenia pozycji rurki intubacyjnej, parametrów wentylacji, parametrów uciśnięć klatki piersiowej, umieszczenia kaniuli w naczyniu żylnym, umieszczenia elektrod EKG, umieszczenia mankietu do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Lub zamiennie: Czujniki fantomu służące między innymi do: określenia pozycji rurki intubacyjnej, parametrów wentylacji, parametrów uciśnięć klatki piersiowej i innych. |  |
|  | Oprogramowanie i interfejs użytkownika: Możliwość korzystania w predefiniowanych procedur lub kreowania własnych - możliwość dostosowania procedur do lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych standardów ALS. Wyświetlanie symulowanych parametrów życiowych. Rejestracja zdarzeń: możliwość zapisu w pamięci oraz wydruku. Interfejs użytkownika w języku polskim. Fantom powinien zostać zintegrowany z systemem audio-video i oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi stanowiącym wyposażenie centrum symulacji. Uczelnia udostępni protokoły komunikacji z oprogramowaniem. Przesyłane dane pomiędzy fantomem, a oprogramowaniem, serwerem to co najmniej: komentarze i zdarzenia (events) w oknie komentarzy spływające z fantomu oraz informacje na temat rysowanych przez fantom wykresów na ekranie monitora pacjenta oraz ustawień parametrów symulatora w czasie realizacji scenariusza symulacji w powiązaniu z rejestracją AV sesji symulacyjnej. |  |
|  | Kompletacja zestawu: fantom, laptop z oprogramowaniem w języku polskim, monitor do prezentacji parametrów symulowanych pacjenta dla grupy ćwiczącej, instrukcja obsługi w języku polskim. Urządzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnościami bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego |  |

Przedmiot zamówienia:  Zaawansowany Fantom PALS dziecka

Ilość: 1 szt./ kpl.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Fantom odwzorowujący ciało dziecka w wieku około 5 lat, służący do wykonywania procedur zaawansowanych czynności ratunkowych u dzieci (PALS). |  |
|  | Prowadzenie interwencji przy pomocy sprzętu medycznego: aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, defibrylatora typu AED, defibrylatora z manualnymi nastawami parametrów, monitora EKG min. 3 odprowadzenia. |  |
|  | Każda interwencja osoby ćwiczącej monitorowana przy pomocy dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na laptopie służącym do sterowania pracą fantomu: zwrotna informacja o poprawności wykonanej procedury i czasie jej trwania. |  |
|  | Możliwość wykonywania minimum następujących procedur: procedury BLS, zabezpieczenie drożności dróg oddechowych i intubacji dotchawiczej, uzyskanie dożylnego dostępu naczyniowego, do szpikowego, rozpoznawanie i leczenie arytmii, monitorowanie parametrów życiowych, defibrylacja, kardiowersja, zewnętrzna stymulacja mięśnia sercowego, podanie leku (bez systemu rozpoznawania leku), możliwa wentylacja za pomocą worków samorozprężalnych. Pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową. |  |
|  | Czujniki fantomu służące między innymi do: określenia pozycji rurki intubacyjnej, parametrów wentylacji, parametrów uciśnięć klatki piersiowej, umieszczenia elektrod EKG, Lub zamiennie: Czujniki fantomu służące między innymi do: określenia pozycji rurki intubacyjnej, parametrów wentylacji, parametrów uciśnięć klatki piersiowej i innych. |  |
|  | Oprogramowanie i interfejs użytkownika: Możliwość korzystania w predefiniowanych procedur lub kreowania własnych - możliwość dostosowania procedur do lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych standardów PALS. Wyświetlanie symulowanych parametrów życiowych. Rejestracja zdarzeń: możliwość zapisu w pamięci oraz wydruku. Interfejs użytkownika w języku polskim. Fantom powinien zostać zintegrowany z systemem audio-video i oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi stanowiącym wyposażenie centrum symulacji. Uczelnia udostępni protokoły komunikacji z oprogramowaniem. Przesyłane dane pomiędzy fantomem, a oprogramowaniem, serwerem to co najmniej: komentarze i zdarzenia (events) w oknie komentarzy spływające z fantomu oraz informacje na temat rysowanych przez fantom wykresów na ekranie monitora pacjenta oraz ustawień parametrów symulatora w czasie realizacji scenariusza symulacji w powiązaniu z rejestracją AV sesji symulacyjnej. |  |
|  | Kompletacja zestawu: fantom, laptop z oprogramowaniem w języku polskim, monitor do prezentacji parametrów symulowanych pacjenta dla grupy ćwiczącej, instrukcja obsługi w języku polskim. Urządzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnościami bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego |  |

Przedmiot zamówienia:  Zaawansowany Fantom PALS niemowlę

Ilość: 1 szt./ kpl.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE lub wpisać określony parametr* (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Fantom odwzorowujący ciało dziecka w wieku około 1 roku, służący do wykonywania procedur zaawansowanych czynności ratunkowych u małych dzieci (PALS). |  |
|  | Prowadzenie interwencji przy pomocy sprzętu medycznego: aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, defibrylatora typu AED, defibrylatora z manualnymi nastawami parametrów, monitora EKG min. 3 odprowadzenia. |  |
|  | Każda interwencja osoby ćwiczącej monitorowana przy pomocy dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na laptopie służącym do sterowania pracą fantomu: zwrotna informacja o poprawności wykonanej procedury i czasie jej trwania. |  |
|  | Możliwość wykonywania minimum następujących procedur: procedury BLS, zabezpieczenie drożności dróg oddechowych i intubacji dotchawiczej, uzyskanie dożylnego dostępu naczyniowego, doszpikowego, rozpoznawanie i leczenie arytmii, monitorowanie parametrów życiowych, defibrylacja, podanie leku (bez systemu rozpoznawania leku), możliwa wentylacja za pomocą worków samorozprężalnych. Dźwięki serca i płuc. Pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową. |  |
|  | Czujniki fantomu służące między innymi do: określenia pozycji rurki intubacyjnej, parametrów wentylacji, parametrów uciśnięć klatki piersiowej, umieszczenia elektrod EKG. Lub zamiennie: Czujniki fantomu służące między innymi do: określenia pozycji rurki intubacyjnej, parametrów wentylacji, parametrów uciśnięć klatki piersiowej i innych. |  |
|  | Oprogramowanie i interfejs użytkownika: Możliwość korzystania w predefiniowanych procedur lub kreowania własnych - możliwość dostosowania procedur do lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych standardów PALS. Wyświetlanie symulowanych parametrów życiowych. Rejestracja zdarzeń: możliwość zapisu w pamięci oraz wydruku. Interfejs użytkownika w języku polskim. Fantom powinien zostać zintegrowany z systemem audio-video i oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi stanowiącym wyposażenie centrum symulacji. Uczelnia udostępni protokoły komunikacji z oprogramowaniem. Przesyłane dane pomiędzy fantomem, a oprogramowaniem, serwerem to co najmniej: komentarze i zdarzenia (events) w oknie komentarzy spływające z fantomu oraz informacje na temat rysowanych przez fantom wykresów na ekranie monitora pacjenta oraz ustawień parametrów symulatora w czasie realizacji scenariusza symulacji w powiązaniu z rejestracją AV sesji symulacyjnej. |  |
|  | Kompletacja zestawu: fantom, laptop z oprogramowaniem w języku polskim, monitor do prezentacji parametrów symulowanych pacjenta dla grupy ćwiczącej, instrukcja obsługi w języku polskim. Urządzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnościami bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego |  |

Przedmiot zamówienia: Fantom BLS dorosłego

Ilość: 2 szt./ kpl.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny, punkty anatomiczne: - sutki, obojczyki, mostek, żebra, Bez przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych z wykorzystaniem rurek ustno-gardłowych, masek krtaniowych, rurek krtaniowych rurek nosowo-gardłowych. Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. Ruchoma klatka piersiowa, unosząca się podczas wentylacji, opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Oprogramowanie na tablecie/komputerze lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę. Fantom powinien zostać zintegrowany z systemem audio-video i oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi stanowiącym wyposażenie centrum symulacji. Uczelnia udostępni protokoły komunikacji z oprogramowaniem. Przesyłane dane pomiędzy fantomem, a oprogramowaniem, serwerem to co najmniej: komentarze i zdarzenia (events) w oknie komentarzy spływające z fantomu oraz informacje na temat rysowanych przez fantom wykresów. Urządzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnościami bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego |  |

Przedmiot zamówienia: Fantom BLS dziecka

Ilość: 2 szt./ kpl.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Fantom ciała dziecka ok. 5 lat, pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny, punkty anatomiczne: - sutki, obojczyki, mostek, żebra, Bez przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych z wykorzystaniem rurek ustno-gardłowych, masek krtaniowych, rurek krtaniowych rurek nosowo-gardłowych. Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. Ruchoma klatka piersiowa, unosząca się podczas wentylacji, opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Oprogramowanie na tablecie/komputerze lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę. Fantom powinien zostać zintegrowany z systemem audio-video i oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi stanowiącym wyposażenie centrum symulacji. Uczelnia udostępni protokoły komunikacji z oprogramowaniem. Przesyłane dane pomiędzy fantomem, a oprogramowaniem, serwerem to co najmniej: komentarze i zdarzenia (events) w oknie komentarzy spływające z fantomu oraz informacje na temat rysowanych przez fantom wykresów. Urządzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnościami bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego |  |

Przedmiot zamówienia: Fantom BLS niemowlęcia

Ilość: 2 szt./ kpl.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Fantom ciała dziecka ok. 1 roku, pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny, punkty anatomiczne: - sutki, obojczyki, mostek, żebra, Bez przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych z wykorzystaniem rurek ustno-gardłowych. Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. Ruchoma klatka piersiowa, unosząca się podczas wentylacji, opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Oprogramowanie na tablecie/komputerze lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę. Fantom powinien zostać zintegrowany z systemem audio-video i oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi stanowiącym wyposażenie centrum symulacji. Uczelnia udostępni protokoły komunikacji z oprogramowaniem. Przesyłane dane pomiędzy fantomem, a oprogramowaniem, serwerem to co najmniej: komentarze i zdarzenia (events) w oknie komentarzy spływające z fantomu oraz informacje na temat rysowanych przez fantom wykresów. Urządzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnościami bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego |  |

Przedmiot zamówienia: Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego

Ilość: 1 szt./ kpl.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fantom do nauki zabiegów pielęgnacyjnych powinien posiadać: Ruchome stawy: biodrowe, kolanowe, skokowe, ramienny, łokciowy i nadgarstkowy. Ruchomą szyję i głowę. Fantom powinien umożliwiać wykonanie procedur pielęgniarskich i leczniczych w zakresie minimalnym dla poszczególnych układów tj.: Higiena jamy ustnej i dziąseł – wyjmowana zdatna do mycia proteza zębowa, tamponada nosa, wentylacja workiem samorozprężalnym z użyciem maski twarzowej, rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej założenie i stabilizacja rurki intubacyjnej oraz tracheostomia. Płukanie oczu i uszu. Wykonanie odsysanie z użyciem ssaka, płynu z dróg oddechowych poprzez rurkę intubacyjną i tracheostomijną. Obustronne unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji przy pomocy worka samorozprężalnego jak i rurki intubacyjnej i tracheostomijnej. Możliwość założenia drenażu klatki piersiowej na sucho. Wykonanie defibrylacja i kardiowersja z użyciem oprogramowania fantomu, min. 3/4-odprowadzeniowego EKG przy pomocy rzeczywistego sprzętu. Wykonanie 12-odprowadzeniowe, dynamicznego EKG poprzez oprogramowanie fantomu wyświetlanie na bezprzewodowym monitorze pacjenta. Min. jednostronny pomiar ciśnienia krwi. Minimum jednostronne tętno szyjne oraz tętno na tętnicy ramiennej i promieniowej. Minimum jednostronne wkłucie centralne na klatce piersiowej dla celów pielęgnacyjnych. Umieszczenie sondy żołądkowej i wykonanie płukania żołądka z użyciem prawdziwych płynów. Pielęgnacja różnego rodzaju stomii wraz z irygacją. Wykonanie lewatywy z użyciem płynu. Wykonanie wkłucia domięśniowe obustronnego na ramionach, pośladkach i udach. Zakładanie dostępu naczyniowego minimum okolica dołu łokciowego i grzbietu dłoni z możliwością podawania płynów oraz symulacji pobierania krwi. Cewnikowanie pęcherza moczowego wymienne genitalia męskie i żeńskie w pełni odzwierciedlające realizm okolicy anatomicznej. Osłuchiwanie prawidłowych i nieprawidłowych dźwięków serca, płuc i jelit. Emitowanie dźwięków i odgłosów oraz mowy pacjenta poprzez symulator. Możliwość prowadzenie rozmowy z Pacjentem dzięki transmisji głosu. Sterowanie w pełni bezprzewodowe za pomocą tableta/komputera – w komplecie. Zasilanie z użyciem baterii przez minimum 4h. Fantom powinien zawierać zestaw konwersji kobieta/mężczyzna – włosy, skóra klatki piersiowej, organy płciowe. Oprogramowanie umożliwiające sterowanie symulatorem oraz programowanie własnych scenariuszy. Fantom powinien zostać zintegrowany z systemem audio-video i oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi stanowiącym wyposażenie centrum symulacji. Uczelnia udostępni protokoły komunikacji z oprogramowaniem. Przesyłane dane pomiędzy fantomem, a oprogramowaniem, serwerem to co najmniej: komentarze i zdarzenia (events) w oknie komentarzy spływające z symulatora oraz informacje na temat rysowanych przez symulator wykresów na ekranie monitora pacjenta oraz ustawień parametrów symulatora w czasie realizacji scenariusza symulacji w powiązaniu z rejestracją AV sesji symulacyjnej. Urządzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnościami bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego. |  |

Przedmiot zamówienia: Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego

Ilość: 2 szt./ kpl.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fantom do nauki zabiegów pielęgnacyjnych odzwierciedlający postać dorosłego człowieka powinien posiadać możliwość zmiany płci fantomu – zestaw na wyposażeniu. Fantom powinien umożliwiać wykonanie następujących procedur min: mycia chorego w łóżku, higiena jamy ustnej, wyjmowane uzębienie, płukanie oka, higiena uszu, mycie i czesanie włosów. Wykonanie iniekcje domięśniowych (ramiona, uda, pośladki). Założenie zgłębnika poprzez usta i nos, zakładanie sondy do żołądka oraz aspiracja treści żołądka. Pielęgnacja stomii i tracheostomii (płukanie, odsysanie) zakładanie zestawu do lewatywy i wykonanie. Założenie cewnika do narządów płciowych męskie i żeńskie. Zakładanie i wyjmowanie aparatu słuchowego. Emitowanie min. 8 odgłosów pracy serca oraz min. 8 odgłosów pracy płuc z możliwością osłuchania stetoskopem. Urządzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnościami bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego. |  |

- Sprzęt i części muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadające odpowiednie certyfikaty, spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej instalacji urządzeń tego wymagających – w siedzibie Zamawiającego , w miejscu i terminie przez niego wskazanym.

- Wykonawca przeprowadzi bezpłatne 2 – dniowe szkolenie w zakresie obsługi urządzeń we wspólnie uzgodnionym terminie,  dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

…………………………..……………..							………………………………………………………

data								          podpis Wykonawcy