Załącznik nr 1.7 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna

CZĘŚĆ 7 – PANELE GAZOWE I TABLICA POBORU GAZÓW

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

|  |  | Producent: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami – 1 szt. | model/typ: |  |
|  |  | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Panel z doprowadzonymi mediami zasilającymi dwustanowiskowy – min. 300 cm - sprężone powietrze , próżnia |  |  |
| 2 | Media : Gniazda zasilające gazowe - standard AGA : 4x tlen; 4x sprężone powietrze ; 2x dwutlenek, 2 x podtlenek azotu- wszystkie podłączone wewnątrz do źródła sprężonego powietrza. 4 x próżnia - do instalacji próżni. Ilość gniazd dotyczy całego panelu |  |  |
| 3 | Gniazda zasilające elektryczne 14 x gniazd 230 V, 2 x gniazdo wyrównania poencjałów,4 x gniazda 230 V - oddzielny obwód zasilający. Gniazda logiczne LAN – 4szt. Ilość gniazd dotyczy całego panelu |  |  |
| 4 | Szyna montażowa dwustanowiskowa lekka - 1 szt. tj. szyna do montażu lekkich akcesoriów np.: lampki punktowej, przepływomierza o górnej granicy wagi nie przekraczającej 5 kg. na jedno stanowisko - 1 szt. Szyna powinna być zaczepiona/montowana do panelu, bez żadnych elementów montażowych na ścianach i podłodze. Szyna na całej długości panelu. Dopuszcza się podział na dwie części. |  |  |
| 5 | Szyna montażowa dwustanowiskowa ciężka - 1 szt. tj. szyna do montażu ciężkich akcesoriów np.: półki pod monitor, respirator, o górnej granicy wagi nie przekraczającej 15 kg. na jedno stanowisko - 1 szt. Szyna powinna być zaczepiona/montowana do panelu, bez żadnych elementów montażowych na ścianach i podłodze. Dopuszcza się wsporniki dystansowe oparte na ścianie w celu stabilizacji. Szyna na całej długości panelu. Dopuszcza się podział na dwie części. |  |  |
| 6 | Półka pod monitor. Półka mocowana do szyny. |  |  |
| 7 | 2 x Oświetlenie punktowe |  |  |
| 8 | Oświetlenie nocne |  |  |
| 9 | Regulator siły ssania do próżni min. 0-600 mmHg - 2 szt. ; z min. 2 butlami na wydzieliny min. 1l z przewodami silikonowymi wraz z mocowaniami tych butli do szyny medycznej |  |  |
| 10 | 2x Przepływomierz tlenowy z regulacją przepływu min.0-15 l/min montowany na szynie z przewodem przyłączeniowym |  |  |
| 11 | 2x Wieszak kroplówki Wieszak mocowany do szyny lub w innym miejscu na panelu w sposób estetyczny umożliwiający jego demontaż. |  |  |
|  |  | Producent: |  |
|  | Panel nad łóżkowy z wybranymi mediami – 2 szt. | model/typ: |  |
|  |  | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Panel min. 1m. Media : Gniazda zasilające gazowe - standard AGA : 2x tlen; 2x sprężone powietrze ; 1x dwutlenek, 1x podtlenek azotu- wszystkie podłączone wewnątrz do źródła sprężonego powietrza. 2 x próżnia - do instalacji próżni. |  |  |
| 2 | Gniazda zasilające elektryczne 7 x gniazd 230 V, 1 x gniazdo wyrównania potencjałów, 2 x gniazda 230 V - oddzielny obwód zasilający. Gniazda logiczne LAN 2 szt. |  |  |
| 3 | Szyna montażowa lekka - 1 szt. tj. szyna do montażu lekkich akcesoriów np.: lampki punktowej, przepływomierza o górnej granicy wagi nie przekraczającej 5 kg. na jedno stanowisko - 1 szt. Szyna powinna być zintegrowana z panelem. Szyna na całej długości panelu. |  |  |
| 4 | Szyna montażowa ciężka - 1 szt. - ciężka tj. szyna do montażu ciężkich akcesoriów np.: półki pod monitor, respirator, o górnej granicy wagi nie przekraczającej 15 kg. na jedno stanowisko - 1 szt. Szyna może być zintegrowana z panelem. Szyna na całej długości panelu. |  |  |
| 5 | Oświetlenie punktowe |  |  |
| 6 | Oświetlenie nocne – 1 szt. |  |  |
| 7 | Wieszak kroplówki mocowany do szyny lub w innym miejscu na panelu w sposób estetyczny umożliwiający jego demontaż – 1 szt. |  |  |
| 8 | Regulator siły ssania do próżni min. 0-600 mmHg - 1 szt. ; z min. 2 butlami na wydzieliny min. 1l z przewodami silikonowymi wraz z mocowaniami tych butli do szyny medycznej |  |  |
| 9 | Przepływomierz tlenowy z regulacją przepływu min.0-15 l/min montowany na szynie z przewodem przyłączeniowym |  |  |
|  |  | Producent: |  |
|  | Tablica poboru gazów – 1 szt. | model/typ: |  |
|  |  | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Tablica poboru gazów medycznych natynkowa jednorzędowa. Obudowa wykonana z aluminium. Wyposażona w gniazda poboru gazów: 1xO2 1x Powietrze 1x Próżnia |  |  |

- Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiadający odpowiednie certyfikaty, spełniający wszystkie obowiązujące normy prawne.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej instalacji urządzeń– w siedzibie Zamawiającego , w miejscu i terminie przez niego wskazanym.

…………………………..……………..							………………………………………………………

data									  podpis Wykonawcy